- 剑阁县中医医院

- 血气分析仪等一批医疗设备（第二次）

- 采购项目

- 竞争性谈判采购文件

项目编号：JGXZYYY-2021-13-SBK

采 购 人：剑阁县中医医院

2021年6月

- 谈判采购公告

各潜在供应商：

- 我院现拟对剑阁县中医医院血气分析仪等一批医疗设备（第二次）采购项目进行挂网竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

- 项目编号：JGXZYYY-2021-13-SBK

二、项目名称：剑阁县中医医院血气分析仪等一批医疗设备（第二次）采购项目

三、项目清单：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 （万元） | 合计金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 套 | 1 | 8 | 8 |  |
| 2 | 牙根管长度测定仪 | 台 | 1 | 0.95 | 1.86 |  |
|  | 热熔牙胶充填机 | 套 | 1 | 0.91 |  |  |

供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

注：1、报价供应商可选择项目清单内任意一包进行报价且不得超过最高限价，否则报价无效。

2、所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。

四、资金来源：自筹资金，已落实

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的货物和专业技术能力；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证，中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或备案表。

（三）采购项目要求的特殊资格性条件

1、本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点：

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。不设报名程序。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2021年 6 月 29日15:00（北京时间）。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：剑阁县中医医院普安院区行政楼二楼会议室。

九、本谈判邀请在剑阁县中医医院官网（http://www.jgxzy.com/）上以公告形式发布。

十、联系方式：

采 购 人：剑阁县中医医院

地    址：剑阁县普安镇闻溪路6号

联 系 人：王老师 梁老师

联系电话：0839-6604798

监督电话：0839-6623824（院廉勤委）

剑阁县中医医院

2021年6月22日

第二章 采购货物规格参数、商务和其他要求

- 一、货物名称及参数

- （一）血气分析仪

| （二）1、牙根管长度测定仪 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 设备：全自动血气分析仪 |
| *2 | 测试项目：必须提供pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT等实际测定参数 |
| *3 | 计算项目：H+、BEecf 、cHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等>18项计算参数 |
| 4 | 全自动液体定标方式 |
| 5 | 电极盒与试剂包分离设计；采用集成的电极盒，提供多种参数组合的电极盒 |
| 6 | 采用集成的试剂包，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口 |
| *7 | 试剂包常温储存无需冷藏，有效期＞4个月，上机时间＞30天，并可在同型号机器上替换使用，保证充分利用 |
| 8 | 仪器可自动侦测并避免血凝块 |
| 9 | 全参数检测用血量＜125ul血样 |
| 10 | 检测时间：≤2分钟得到检测数据结果 |
| 11 | 提供自动二重酸碱图含≧13种象限结果，满足临床快速判断 |
| 12 | 彩色液晶触摸屏操作，全中文操作系统 |

（1）设备名称：牙根管长度测定仪

（2）用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

（3）.组成：主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹两个、连接钩两个、连接叉两个、保修证一本、原版产品说明书（译文）一本

（4）技术规格

1. 尺寸：130*80*60mm（±10mm）

*2. 屏幕类型;彩色图像

3.电源：≧2.4V，可充电电池

4.设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求

（5）功能和特点：

*1. 演示模式：可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作 。

*2. 多频比值法根尖定位技术：采用目前最先进的多频比值法根尖定位技术，根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均能显示，根尖区可放大成二十份显示。

3. 具有彩色界面显示，便于根管位置测量一目了然。

4. 自动关闭功能，超过5分钟未使用，自动关闭。

- 2、热熔牙胶充填机

| 主要配置： 电源输入 | AC100--240V,50/60Hz,800mA Max |
| --- | --- |
| 电源输出 | ≧DC15.0V，≧1.6A |
| 电池 | ≧3.7V/2000mAh 可充电锂电池 |
| 可选温度值 | 150℃、180℃、200℃、230℃等 |

| 1 | 加热充填手柄 | 1个 |  | 1 | 注射充填手柄 | 1个 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 充电底座 | 1个 |  | 2 | 充电底座 | 1个 |  |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |  | 3 | 电源适配器 | 1个 |  |
| 4 | 工作尖 | WP4004 | 1枚 | 4 | 注胶针 | 23G24mm | 1枚 |
|  |  | WP4504 | 1枚 |  |  | 23G28mm | 1枚 |
|  |  | WP5506 | 1枚 |  |  | 25G24mm | 2枚 |
|  |  | WP5508 | 1枚 |  |  |  |  |
| 5 | 工作尖隔热套 | 4个 |  | 5 | 隔热保护罩 | 2个 |  |
|  |  |  |  | 6 | 扳手 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 7 | 清洁刷 | 2把 |  |

- 注：以上带*号参数为实质性参数，必须完全满足或优于要求。

二、商务要求

（一）交货期及项目地点

1、交货期：接采购人通知后10个日历天内。（“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期）

2、项目地点：剑阁县中医医院。

（二）项目质保期：≥ 1年。(从货物验收合格之日起算起)

（三）付款方式

货物全部安装验收合格后，采购人凭供应商发票支付采购金额的60%；货物正常使用六个月后无质量问题支付采购金额的30%；货物正常使用一年后无质量问题支付采购金额的10%。

（四）验收标准

成交供应商与采购人按照（川财采〔2015〕32号四川省财政厅关于印发）《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知要求进行验收。

三、其他要求

（一）货物材料、安装等的特殊要求：符合国家现行行业相关标准及要求。

（二）货物安装期间，与货物安装相关的材料、垃圾需堆放在采购人指定地点，不得随意堆放。

（三）货物安装过程应保证办公环境内外的设施、设备、环境无污染、无损坏，若有，应保证将设施、设备、环境恢复原样，相应费用由供应商自行承担。

（四）货物安装产生的垃圾不得滞留现场，应随生产清运，该费用供应商应在报价时自行考虑在报价中。

四、响应文件要求

（一）供应商所报产品技术参数必须完全满足或优于本次竞争性谈判采购项目的功能及技术参数要求。

（二）所报价格包含货物、运输、安装调试、税金和质保期内服务等所有费用。

（三）响应文件（正副本）需提前制作完成并加盖公司鲜章。

(四) 响应文件制作要求

1.响应文件需用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章,报价文件不得散装。

2.响应文件份数：正本1份，副本2份。

3.响应文件封面的标注：报价文件正本封面上应标明：项目名称、项目编号、报价供应商名称、包号、联系人、联系方式、年月日。

4.报价供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

5.采购项目的响应均以人民币报价，均采用国家法定的计量单位。

（五）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，终止竞争性谈判采购活动。

五、评审办法

1. 评审办法附表

|  | 审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照、组织机构代码证 |
|  | 法定代表人资格证明 | 符合要求 |
|  | 授权委托人资格证明 | 符合要求 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合要求（具备证明材料） |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 符合要求（具备证明材料） |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合要求（具备证明材料） |
|  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合要求（承诺） |
|  | 具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证 | 符合要求 |
|  | 具有中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或备案表 | 符合要求 |
| 响应性评审标准 | 参数及功能 | 符合要求 |
|  | 密封形式 | 文件装订成册；文件袋开口处密封并加盖密封鲜章 |

2.评审程序

2.1评审小组对谈判申请人进行资格及响应性审查，有一项不符合标准的作为不通过处理。

2.2资格评审标准：见评审办法附表

2.3响应性评审标准：见评审办法附表

2.4供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料（加盖供应商鲜章）。

3.评定办法

3.1本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

3.2由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.3谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定每个包号的成交供应商（以提出最低第二次报价的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商；

第三章  响应文件格式

一、 本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、 本章所制谈判申请书格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变谈判申请书原义、不影响本项目采购需求的情况下，响应人可以不予填写，但应当注明。

三、 响应人应按准备谈判申请书正本1份、副本2份。谈判申请书的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面谈判申请书为准。

四、 谈判申请书的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由响应人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

五、 谈判申请书的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由响应人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

六、 谈判申请书正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

七、 谈判申请书应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

八、 谈判申请书统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

剑阁县中医医院

血气分析仪等一批医疗设备（第二次）

采购项目（第xx包）

竞争性谈判

响应文件

项目编号：JGXZYYY-2021-13-SBK

谈判申请人： 	（单位盖章）

年   月   日

一、响应人资格证明材料

- 一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

- 二、医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证，中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或备案表。

二、法定代表人身份证明

谈判申请人名称：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         系                （谈判申请人名称）的法定代表人（职务：        电话：         ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

谈判申请人：                 （单位盖章）

年       月       日

三、授权委托书

本人            （姓名）系                    （谈判申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义接洽、签署、商谈、递交剑阁县中医医院血气分析仪等一批医疗设备（第二次）采购项目（第xx包） 谈判申请书、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

谈判申请人：                        （单位盖章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）           （移动电话）

年       月       日

四、信誉承诺

剑阁县中医医院：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至报价文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

五、资格响应证明材料

（格式自拟）

六、技术参数、商务要求应答表

项目名称: 剑阁县中医医院血气分析仪等一批医疗设备（第二次）采购项目（第xx包）

项目编号：JGXZYYY-2021-13-SBK

| 包号 | 设备名称 | 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答（偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

供应商根据谈判文件中的技术参数、服务要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。（实质性要求必须满足）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

### 七、竞争性谈判报价表(第一轮)

致：                   (谈判人)

- 1、我单位全面研究了剑阁县中医医院血气分析仪等一批医疗设备（第二次）采购项目的谈判文件及谈判补充文件(如有时)，我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需设备。

2、报价表：

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含项目完成所涉及的所有货物费用、实施

费用，包括：货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见

措施所有费用。

2. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

3．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

4．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

谈判申请人：                    （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

谈判申请人地址：

谈判申请人电话：

年    月    日

### 八、竞争性谈判报价表(第二轮)

致：                   (谈判人)

- 1、我单位全面研究了剑阁县中医医院血气分析仪等一批医疗设备（第二次）采购项目的谈判文件及谈判补充文件(如有时)，我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需设备。

2、报价表：

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含项目完成所涉及的所有货物费用、实施

费用，包括：货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见

措施所有费用。

2. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

3．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

4．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

5.本报价函为各位潜在响应人的最终报价，单独装订,需资格性和符合性通过之后单独提交。自带签字笔。

谈判申请人：                    （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

谈判申请人地址：

谈判申请人电话：

年    月    日